Заявка на измерение серии образцов

на анализаторе размера частиц NANO-flex

- Формальности

| Заявитель | email@sfedu.ru |
| --- | --- |
| Проект | РНФ-24-43-00215 или Синхротроны и т.д. |
| Руководитель | email2@sfedu.ru |
| Цель измерений | - тестовые измерения / оценка возможности измерений - получение данных о распределении частиц для понимания - публикация (нужны только данные) - публикация – необходима помощь в подготовке рисунка и описании результатов |

- Краткое описание серии образцов и цели исследования:

- Техника безопасности работы с образцом и растворителем:

- Описание растворителя и образцов необходимые для оценка размеров:

| Обр. | nв-ва | nр-ра | ηр-ра (Tmin) | ηр-ра (Tmax) | Комментарии, описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MK01 | 1.59 | 1.33 | 1.002 | 0.797 | Полистирольные сферы в водном растворе (Образец). |

Обр. – уникальная маркировка (название) образца. Важно, чтобы названия не повторялись.

nв-ва- коэффициент преломления для вещества из которого состоят частицы на длине волны 780нм (безразмерная величина).

nр-ра - коэффициент преломления для растворителя, в котором растворены частицы на длине волны 780нм (безразмерная величина).

ηр-ра (Tmin/Tmax) – динамическая вязкость раствора при двух температурах, желательно 20°С и 30°С, возможен ввод значений от 5°С до 90°С. Вязкость указывается в сантипуазах, рабочий диапазон 0.3-3.0 сП (мПа*c).

Требования к образцам.

Образец должен представлять из себя стабильный коллоидный раствор, который не выпадает в осадок в течение 4 часов. Для измерений необходимо 1мл образца в эппендорфе и отдельно чистый растворитель 1 мл в эппендорфе. Если планируется серия измерений с одним и тем же растворителем, то дополнительно в отдельной таре по 1мл растворителя на каждый образец для очистки зонда.

Важно, чтобы коэффициенты преломления в растворителе и в образце отличались. Как правило, чем больше nв-ваnр-ра, тем меньшая концентрация образца будет необходима для измерений. Однако стоит помнить, что программа не примет nв-ваnр-ра≥2.

Чистота образца, растворителя и посуды будет сильно влиять на результаты измерений.

Заполненные заявки отправляйте на адрес vsklyarov@sfedu.ru, копию на mikhailsoldatov@sfedu.ru. Измерения будут проходить в согласованное с оператором время. Для лучшего планирования экспериментов желательно отправлять заявку заранее. Образцы и растворители оставляйте на физическом факультете в комнате 009.